## Sheet1
一包：县域中医康复临床中心、中医治未病负责中心设备清单
序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 采购需求
1 | 神经肌肉电刺激仪 | 3 | 1.通道；多通道独立输出 2.波形；双向不对称方波 3.输出模式；完全失神经，部分失神经 4.治疗时间；5/10/15/20/25/30六档 5.输出评率；完全失神经(0.5-10hz)，部分失神经（0.5-10hz） 6.脉宽；完全失神经 脉冲5x1MS 部分失神经 脉宽10MS 7.保护；过载、短路、电极脱落、强度自动归零。 8.适用；失神经肌肉、偏瘫、脊髓周围神经损伤、肌萎缩。
2 | 中频治疗仪 | 12 | 1.通道；2路中频+透热 2.波形；双向方波 3.输出模式；连续、断续、间歇、变频、疏密、交替。 4.治疗时间；10/20/25/30/40/45min六档 5.调制评率；0-150hz调幅度；0%/25%/50%/75%/100% 6.保护；过流/过压/过热保护/治疗结束自动断电并蜂鸣提示。电极脱落监测，输出强度自动归零。透热温度超限(＞55°)自动停止加热 7.处方库：内置99个处方，覆盖颈肩腰腿痛，肌萎缩瘢痕黏连。 8.适用；颈肩腰腿痛，肌萎缩瘢痕黏连。
3 | 短波治疗仪 | 3 | 1.型号；立式触屏 2.输出方式；电容场法（电极板对置并置） 3.电极；方形大/中/小三种，适配不同位置 4.输出模式；连续波、脉冲波 5.输出功率；20/40/60/100/200五档可调 6.治疗时间；10/15/20/25/30/五档 7.调谐：手动可调，指示灯输出强度保护 8.预热≤120s 9.保护；空载/过载/短路/过热保护，安全可靠 10.标准；符合GB9706.1、GB9706.203 11.功效；连续波；深部温热作用、改善血液循环、解痉挛止痛、增强代谢、软化瘢痕。 12.功效；调节神经兴奋性、减轻急性炎症、水肿、促进组织修复、镇静镇痛。 13.适用于慢性关节炎，腰肌劳损，肌筋膜炎、慢性盆腔炎、伤口愈合不良、骨折恢复期。
4 | 空气压力循环治疗仪 | 12 | 六腔套筒，支持单腔关闭（零压跳过），含台车 1.压力范围；40-270MMHG 下肢60-120MMHG 上肢40-80MMHG 2.充气周期；3-5S保压5-10S放气3-5S 单周期20-30S 3.输出功率；100-240VA 4.显示；5英寸彩屏，中英文界面 5.过压保护;＞120%设定值自动报警+停机 自动泄压：断电/紧急停止立即泄压。 6.定时范围：1MIN-20H，支持连续运行 7.功效：1.预防下肢深静脉血栓 2.消除肢体水肿3.改善血液循环4.缓解肌肉疲劳5.促进淋巴回流6.改善关节活动度 适用人群；长期卧床，脑卒中、偏瘫、截瘫患者、下肢静脉曲张、淋巴水肿、久坐久站人群、肌肉劳损。
5 | 吞咽功能障碍治疗仪 | 3 | 1，通道：双路独立输出，可同步 / 异步治疗 2，波形：双向对称方波，自适应抗干扰 3，输出模式：吞咽刺激模式、肌肉强化模式、感觉反馈模式 4，治疗时间：5/10/15/20/25/30min 六档可调 5，输出频率：1–100Hz 连续可调 6，脉宽：50–500μs 连续可调 7，保护：过流 / 过载 / 短路 / 电极脱落保护，输出强度自动归零 8，适用：脑卒中、脑外伤、术后、神经损伤所致吞咽功能障碍、吞咽无力、误吸、环咽肌功能异常。
6 | 颈腰椎牵引治疗仪 | 3 | 1.电源电压：AC220±22V，50Hz±1Hz； 2.额定输入功率：≥80VA； 3.牵引行程：不小于0~200mm，允差±10mm； 4、牵引方式：包含卧位颈椎牵引、腰椎牵引：卧位颈椎牵引力：不小于0~200N可调，级差≤10N；腰椎牵引力：不小于0~990N可调，级差≤10N； 5.牵引总时间范围：0~99min，允差土30s； 6.持续牵引时间范围：0~9min，允差±30s； 7.间歇牵引时间范围：0~9min，允差±30s； 8.成角动作范围：不小于0°～+30°连续可调，允差±2°； 9.腰部热疗温度：45℃，允差±3℃； 10.牵引力自动补偿功能； 11.腰椎牵引具有持续、间歇、反复等多种不同牵引方式； 12.上身床面配有气动升降，增加了成角牵引功能； 13.不少于20 种治疗方案存储并读取； 14.配有应急复位线控手柄开关，牵引时可随时解除牵引力，并恢复到初始状态； 15.牵引模式只能从待机状态开始选择，不能够在治疗过程中进行切换； 16.安全设计：患者应急复位线控手柄开关：医务人员操作急退键； 17.具有开机自检功能。
7 | 电动起立床 | 2 | 电动起立床采用优质直线推杆,能使床面自动处于0-85度之间,对长期卧床和脊髓损伤患者,利用倾斜功能进行站姿训练,为预防体位性低血压肌肉萎缩和关节僵硬等多种并发症有良好的作用。床体可电动垂直升降，方便转移。
8 | 熏蒸机 | 3 | 与注册证名称符合即可
二包：公立医院专科能力建设
序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 采购需求
1 | 正中神经电刺激仪 | 2 | 设备作用：是一种用于治疗意识障碍患者的医疗设备，具有以下功能和应用：1.促进苏醒：该设备通过电刺激正中神经，能够有效促进昏迷患者的苏醒，减少致残率，提高生活质量。 2.增强脑电活动：通过无创的方式将治疗电流引入中枢神经系统，增强脑电活动，保持脑干网状上行系统及大脑皮质的兴奋状态。 关键参数与配置 1.通道：双通道独立输出。 2.波形：具备促醒专用的对称双向方波、调制波等。 3. 频率范围：1-100Hz可调，覆盖低频治疗需求。 4.安全认证：国家Ⅲ类医疗器械注册证。 5.智能功能：内置标准化治疗处方，可选配生物反馈功能。 6.屏幕：彩色触摸屏，操作直观。
2 | 神经肌肉刺激仪 | 2 | 设备作用： 是通过电流刺激神经或肌肉，辅助 治疗肌肉功能障碍、缓解疼痛、促进血液循环及增强肌肉力量 的医疗或康复设备。 其核心原理是利用电脉冲模拟神经信号，触发肌肉收缩或抑制疼痛信号传递，适用于运动康复、慢性疼痛管理等领域。 肌肉功能恢复与增强1. 电刺激可绕过受损神经直接激活肌肉纤维，帮助 预防或改善肌肉萎缩 （如术后制动、长期卧床导致的萎缩）。 关键参数与配置 1.治疗模式：包含NMES（神经肌肉电刺激）、TENS（经皮神经电刺激）等。 2.通道：4通道输出，可同步治疗多个部位。 3.输出电流：双向不对称方波，强度、频率、脉宽可调。 4.预设处方：内置多种针对不同肌群的临床处方。 5.安全特性：具备输出短路保护、强度缓升功能。
3 | 经皮高流量治疗仪 | 2 | 主要参数： 1.流量输出范围：10 - 60 L/min（成人），2 - 25 L/min（儿童/新生儿） 2.氧浓度调节：21% - 100%，精度需在±2%以内， 3.温湿度控制精度：温度31℃ - 37℃连续可调，湿化能力需达33mg/L - 44mg/L（100%相对湿度），以保证纤毛功能。 4.监测与报警：实时监测SpO₂（血氧饱和度，需外接模块）、温度探头、氧浓度偏差及管路脱落报警。 临床适应症： 1.I型呼吸衰竭：如重症肺炎、肺纤维化。 2.急性呼吸窘迫综合征（ARDS）：轻中度患者。 3.拔管后序贯治疗：有创呼吸机撤机后过渡。 4.插管前预氧合：建立氧储备。 5.支气管镜检查：操作同时维持氧合。 6.终末期患者/拒绝插管：提供舒适缓和医疗。
4 | FeNO（呼出气一氧化碳检测) | 1 | FeNO主要参数： 检测范围与精度： 1.测定范围：0 – 4000 ppb 或 0 – 5000 ppb 检测下限：可达 < 1 ppb，高端设备可低至 0.06 - 0.1 ppb。 2.准确性：测定值 < 50 ppb 时，误差 < ±3 ppb；≥ 50 ppb 时，误差 < ±10%。 呼气流速： 1.标准流速：50 ml/s（±10%），用于评估大气道炎症（FeNO50）。 高流速：200 ml/s（±10%），用于评估小气道及肺泡炎症（FeNO200）。 2.鼻呼气：10 ml/s，用于检测鼻腔NO浓度（FnNO）。 临床适应症: FeNO检测主要用于辅助诊断和管理与气道炎症相关的疾病，特别是嗜酸粒细胞性炎症。 1.哮喘的全程管理：辅助诊断（尤其是不典型哮喘如咳嗽变异性哮喘）、评估控制水平、预测和监测吸入激素的治疗反应、指导用药方案调整。 2.鉴别诊断与评估：鉴别慢性咳嗽的病因（区分哮喘/咳嗽变异性哮喘与胃食管反流等）、评估慢阻肺患者的气道炎症水平。 3.特殊人群与场景应用：适用于无法配合肺功能检查的儿童、孕妇、老弱者；也用于过敏性鼻炎等上气道炎症评估。 FeNO的正常参考值一般建议：≤12岁儿童 < 20 ppb，>12岁及成人 < 25 ppb。
5 | 肺功能仪（大肺） | 1 | 主要参数： VC 、TLC 、RV 、FVC 、FEV₁ 、FEV₁/FVC 、PEF 、MMEF FEV₁/FVCMMEF、FEF25%、 FEF50%、FEF75%、DLCO、DLCO/VA 、 MVV 舒张实验等。 临床适应症: 1.诊断与鉴别诊断：鉴别阻塞性（如慢阻肺）、限制性（如肺纤维化）及混合性通气障碍；确诊支气管哮喘；早期发现小气道病变。 2.术前评估：评估胸腹部手术（尤其是肺切除术）的耐受性与风险。例如，全肺切除要求术前 MVV% > 55%，FEV₁ > 2.0L。 3.症状评估：明确呼吸困难、慢性咳嗽的病因是否源于肺部。 4.病情与疗效监测：评估慢阻肺、哮喘等疾病的进展；评判支气管扩张剂等药物的治疗效果。 5.职业与健康体检：评估职业病（如矽肺）患者的肺损害程度；建议40岁以上或有吸烟史等高危人群进行常规筛查。
6 | 中央心电监护系统（1拖15） | 1 | 1拖15
7 | 中频胃肠动力治疗仪 | 1 | 与注册证名称符合即可
8 | 胃PH检测仪 | 1 | 与注册证名称符合即可
9 | 胃电图 | 1 | 与注册证名称符合即可
10 | 神经肌肉电刺激仪 | 5 | 1.通道；多通道独立输出 2.波形；双向不对称方波 3.输出模式；完全失神经，部分失神经 4.治疗时间；5/10/15/20/25/30六档 5.输出评率；完全失神经(0.5-10hz)，部分失神经（0.5-10hz） 6.脉宽；完全失神经 脉冲5x1MS 部分失神经 脉宽10MS 7.保护；过载、短路、电极脱落、强度自动归零。 8.适用；失神经肌肉、偏瘫、脊髓周围神经损伤、肌萎缩。
11 | 中频治疗仪 | 5 | 1.通道；2路中频+透热 2.波形；双向方波 3.输出模式；连续、断续、间歇、变频、疏密、交替。 4.治疗时间；10/20/25/30/40/45min六档 5.调制评率；0-150hz调幅度；0%/25%/50%/75%/100% 6.保护；过流/过压/过热保护/治疗结束自动断电并蜂鸣提示。 1.电极脱落监测，输出强度自动归零。 2.透热温度超限(＞55°)自动停止加热 7.处方库：内置99个处方，覆盖颈肩腰腿痛，肌萎缩瘢痕黏连。 8.适用；颈肩腰腿痛，肌萎缩瘢痕黏连。
12 | 短波治疗仪 | 2 | 1.型号；立式触屏 2.输出方式；电容场法（电极板对置并置） 3.电极；方形大/中/小三种，适配不同位置 4.输出模式；连续波、脉冲波 5.输出功率；20/40/60/100/200五档可调 6.治疗时间；10/15/20/25/30/五档 7.调谐：手动可调，指示灯输出强度保护 8.预热≤120s 9.保护；空载/过载/短路/过热保护，安全可靠 10.标准；符合GB9706.1、GB9706.203 11.功效；连续波；深部温热作用、改善血液循环、解痉挛止痛、增强代谢、软化瘢痕。 12.功效；调节神经兴奋性、减轻急性炎症、水肿、促进组织修复、镇静镇痛。 13.适用于慢性关节炎，腰肌劳损，肌筋膜炎、慢性盆腔炎、伤口愈合不良、骨折恢复期。
13 | 空气压力循环治疗仪 | 5 | 六腔套筒，支持单腔关闭（零压跳过），含台车 1.压力范围；40-270MMHG 下肢60-120MMHG 上肢40-80MMHG 2.充气周期；3-5S保压5-10S放气3-5S 单周期20-30S 3.输出功率；100-240VA 4.显示；5英寸彩屏，中英文界面 5.过压保护;＞120%设定值自动报警+停机 自动泄压：断电/紧急停止立即泄压。 6.定时范围：1MIN-20H，支持连续运行 7.功效：1.预防下肢深静脉血栓 2.消除肢体水肿3.改善血液循环4.缓解肌肉疲劳5.促进淋巴回流6.改善关节活动度 适用人群；长期卧床，脑卒中、偏瘫、截瘫患者、下肢静脉曲张、淋巴水肿、久坐久站人群、肌肉劳损
14 | 吞咽电刺激仪 | 2 | 1，通道：双路独立输出，可同步 / 异步治疗 2，波形：双向对称方波，自适应抗干扰 3，输出模式：吞咽刺激模式、肌肉强化模式、感觉反馈模式 4，治疗时间：5/10/15/20/25/30min 六档可调 5，输出频率：1–100Hz 连续可调 6，脉宽：50–500μs 连续可调 7，保护：过流 / 过载 / 短路 / 电极脱落保护，输出强度自动归零 8，适用：脑卒中、脑外伤、术后、神经损伤所致吞咽功能障碍、吞咽无力、误吸、环咽肌功能异常。
15 | 上肢CPM机 | 2 | 1.适用部位：肩关节、肘关节、腕关节 2.运动方式：持续被动运动（CPM） 3.角度范围： 1.肩关节：0°～180° 2.肘关节：0°～150° 3.腕关节：背伸 / 掌屈 / 尺偏 / 桡偏 4.运行速度：0.5°～3.0°/s 无级调速 5.治疗时间：0～120min 连续设定 6.控制方式：微电脑控制，LCD 液晶显示 7.调节功能：角度、速度、时间、正反转可调 8.结构：肢体托板可伸缩、高度可调，适配不同体型 9.保护：过载、卡顿、过热自动停机，带急停开关 10.适用：骨折术后、关节置换术后、关节僵硬、脑卒中、烧伤瘢痕挛缩、关节活动受限。
16 | 下肢CPM机 | 2 | 1.适用部位：髋关节、膝关节、踝关节 2.运动方式：持续被动屈伸运动 3.角度范围： 1.膝关节：-10°～120° 2.髋关节：0°～90° 3.踝关节：背伸 / 跖屈 4.运行速度：0.5°～4.0°/s 无级调速 5.治疗时间：0～120min 任意设定 6.控制方式：手持线控 + 主机双控制，大屏液晶显示 7.调节功能：角度、速度、时间可调，任意角度停留加压 8.结构：下肢托板长度可调、高度可调，可折叠收纳 9.保护：电机过热、机械卡死自动停机，急停按钮 10.适用：膝关节置换、交叉韧带重建、骨折术后、关节粘连、脑卒中后关节挛缩、关节活动障碍。
17 | 便携式彩超 | 1 | 腹部探头+高频探头（李兵舰提供）
三包：中医治未病能力提升
1 | 中医四诊仪 | 1 | 与注册证名称符合即可
2 | 经络检测仪 | 1 | 与注册证名称符合即可
3 | 康舒波二合一治疗仪 | 1 | 与注册证名称符合即可
4 | 五行灸机器人 | 2 | 与注册证名称符合即可
四包：智慧中药房
1 | 全自动煎药机 | 14 | 十功能自动煎药机 1.容量：≥20000ml 2.功率：≥2940W 3.电压：≥AC220V 4.符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。 5.采用使用安全、方便、快捷。 6.先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。 7.具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。 8.自动加热调节，文火、武火自动转换。 9.具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。 10.有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。 11.自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。 12.可配备单体包装机。
2 | 中药汤剂包装机 | 4 | 1.容量：≥20000ML 2.功率：≥800W+800W 3.电压：≥AC220V 4.自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。 5.包装温度、包装量自动显示。 6.封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。 7.包装量为50-250ML无极变量可调包装。 8.适用于老人、儿童、成年人等不同用量。 9.可以搭接≥4台煎药机。 注：能对接院内his系统。